## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额 | 参数要求
1 | 听力计 | 1台 | 6.8万元 | 通道： 两路独立通道 ★频率：气导和自由声场12个标准频率、气导125～12500Hz，骨导250～8000Hz，误差小于±1％ 掩蔽： 纯音测试 同侧窄带噪声或白噪声 言语测试 对侧言语噪声或白噪声 声强范围：气导 –10－120dBHL，500－6000Hz 骨导 –10－70dBHL，500－4000Hz 输出：TDH39或插入式气导耳机、B71骨导耳机、自由声场 外接输入 CD机或麦克风 ★步进可以选择1dB、2.5dB或5dB, 连续衰减步进5dB误差小于1dB。步进2.5dB误差小于0.75dB、步进1dB误差小于0.3dB 特殊功能：SISI测试振幅可调制5、4、3、1、0.75、0.50、0.25dB ABLB测试 ，Stebger测试
2 | 暗适应仪 | 1台 | 2.4万元 | 一、功能要求：适用于飞机、火车、轮船、汽车及各类驾驶员和各种夜间作业人员夜间视觉功能的检查。 二、技术参数： 1、定 时：30s 2、背光亮度无级调节：0-50毫安 *3、定时精度：<0.1 *4、视表设定（相应视力）：0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0 5、照明：大灯照明大于2000lx；小灯照明小于1.5lx 6、测试过程主被试分别控制 *7、可更换的四种测试卡片 8、重 量：15KG 外形尺寸：355×700×455mm3
3 | 幽门螺杆菌测试仪 | 1台 | 14万元 | 仪器原理：液体闪烁计数方式 电源电压：a.c. 220V 50Hz 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75% 仪器体积：（L×W×H）400mm×340mm×235mm 仪器功率：＜50VA。 仪器重量：≤33Kg 测量时间：1、2、3、5、10分钟自动。 预热时间：≥30min 其他技术性能指标： 1、14C无淬灭标准源探测效率≥87%； 2、14C本底的计数率≤60CPM； 3、仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差≤10%； 4、仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差≤10%。