## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额 | 参数要求
1 | 病员加温系统 | 1台 | 9.5万元 | 1.1 ▲产品组成：由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器组成； 1.2 主机电源：220V交流电，50 Hz 1.3 垫（毯）子加热方式：24V直流安全电压电加热 1.4 ▲带有为体温监测指导下的闭环系统，并通过无线方式实现。 1.5 接触面温度控制：33℃~39℃，步进≤0.1℃； 1.6 过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃ 1.7 ▲双通道输出，有体温监测通道； 1.8 ▲触摸屏操作，可自动识别加温垫（毯），方便操作 1.9 ▲工作模式：有自动加温、手动加温两种加温模式。 1.10 安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害； 1.11 配垫子和盖毯：垫子用于术中保温，盖毯用于术后复温；材质柔软，多尺寸提供全方位保温。 1.12 垫（毯）子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。 1.13 垫（毯）子组成：材料加热后不产生有毒物质多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。 1.14 垫子具有防水排气功能 1.15 ▲垫子具有防水排气功能，防水等级≥IPX7。(我司ipx7为药监局认证，优于第三方检测的IPX8级) 1.16 恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。（恒温器自动识别并对连接的加温垫独立进行温度管理；恒温器自动保存每一条使用信息及报警信息，生成使用信息、报警信息日志） 1.17 恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定。 1.18 设备通过CE认证。 1.19 体温传感器可连接主机，并通过主机实时显示病人体温；采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。 1.20 ▲内置体温监测传感器，实现精确控温保障病人安全。监测传感器六个。
2 | 麻醉深度监测仪 | 1台 | 9万元 | ▲监测仪：一体机（非模块或插件式），Ⅲ类注册证 功能特点： Ai指数（麻醉意识指数（Ai值））：实时，范围0~99（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度 信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量 肌电指数（EMG）：实时监测范围0-100（70~110HZ肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据 同屏脑电波显示功能：支持脑电图显示，实时显示原始脑电波形兼脑电频谱图 爆发抑制比（BSR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全 ▲Ai趋势图：实时观察脑镇定程度的量化指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化 超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的监测数值提供保证 数据存储、导出功能：可存储不小于1250小时的数据和不小于1250小时趋势图形；具备所有数据USB端口输出、下载功能。 Ai日志显示功能：显示全过程的Ai数值和图形，并持续更新 打印功能：可通过移动存储器打印分析数据 报警限制功能：可调设高、低限报警数值 患者连线信息提示：提示问题信息 传感器数据显示功能：显示传感器上每一编号电极的电阻值 ▲传感器自检功能：自动提示检测传感器的实时信息 使用模式：麻醉科、ICU、术后恢复室等均可使用 系统自检功能：主机、麻醉深度导联线、传感器顺序自检 保存设置功能：保存当前设置、恢复出厂设置或前次设置 电池工作时间：提供大于1小时的工作时间 ▲自动诊断功能：提供运行中故障诊断及报警提示功能 抗干扰能力：主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计 数据导出接口：USB端口、网络接口 显示窗口尺寸和类型：10.4英寸，彩色触摸屏 单机软件升级：有 ▲终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力（可升级显示频谱图和重心频率） 病例演示功能：有 内置数据回放：可回放历史数据
3 | 可视光棒 | 1台 | 7万元 | 一：主机技术要求 ▲1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 ▲4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 5：可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 ▲6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 7：具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 *8：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 *9：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 10：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 11：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 12：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。 二：硬管手柄 技术规格要求 ▲1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力不低于16万像素。 ▲2：硬管直径≤3.8mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管。 *3：硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，利于困难气道处理。 4：硬管具有高度弹性，利于插管并减少病人损伤。 4：管芯塑型后60°以上受热即可在3秒钟内自动复原。 5：配备给氧通道，可在插管的同时给氧。 6：具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒。 7：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 8：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。