## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 硬性输尿管镜 | 2条 | 6 | ▲1.视向角12°视场角84°；2.有效景深范围≥20mm；▲3.镜管插入端8/9.8Fr，器械通道5Fr，工作长度≥430mm；▲4.一体化镜桥，激光焊接密封；5.器械通道双层密封、保障密封性能，消毒不进水气、雾气；▲6.左右双通道进水设计，金属水阀门坚固耐用；7.物镜蓝宝石镜片密封，镜内是光学纤维，允许镜微曲；8.可环氧乙烷、低温等离子消毒；9.目镜符合ISO标准；10.配置包括：硬性纤维输尿管镜1条；硅胶帽1包（5个/包）；薄膜阀1包（5个/包）；接头1个；
2 | 腔内灌注泵 | 1台 | 3 | 1.微电脑数码管显示。 2.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg。 3.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。 4.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。 5.管路可高温高压和低温等离子消毒。 6.配件可与其他品牌通配。 7.配件属于医用级材料，保证手术的安全性。 8.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。 9.运行方式间歇加载/连续运行。
3 | 全电脑多功能中药汽疗床 | 1台 | 6 | 1、电源要求：AC220V/50Hz；额定功率：1800VA；2、外观结构：机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床；3、★操控及显示方式：智能微电脑集成控制系统，人机交互通过进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯；4、自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～45℃；5、预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃；6、自动控时：1～99min；7、仪器具有送风功能，可单独开启或关闭；8、自动防止干烧：水槽液位低于最低液位，120s后仍未加液至最高液位处，自动停止加热输出；9、仪器具有超温保护功能；10、★熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，可支持背部、腰部、腿部等多部位独立或同时熏蒸治疗；（可提供相关证书）11、★上下水方式：各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口；12、★加热方式：各温区具有独立的加热器，实时检测维持设定温度。可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗；13、灭菌方式：具有臭氧消毒和高温灭菌两种灭菌功能；14、内外选材：一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁；15、紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机自动切断电源，侧面板上的声光蜂鸣器红灯亮起并发出警报声；16、★本产品取得计算机软件著作权；17、设备净重：112 kg；尺寸: 2100mm*720mm*1050mm。18、熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，每个尺寸为405×335×290mm，
4 | 声频共振耳聋治疗机 | 1台 | 26.8 | 1、机器原理：电脑低频调制中频电和电脑超声波双功效同步叠加治疗，形成声频共振、理化叠加的立体效果。2、处方选择：全电脑程序控制，十二组治疗处方任意调节。3、★输出数量：两侧分别设置输出可同时治疗两人，且两侧互不干扰，保证治疗的个体差异性。4、超声探头：铝合金声频治疗头，内置压电陶瓷片。5、治疗极片：无毒、无害的硅橡胶制成。 一、超声部分： 工作频率：850KHz±80KHZ；输出声强：0.0-1.0W/cm2±20%，十级可调每档按0.1W/cm2成阶梯变换；输出状态：设有按时间间隔变换的间断输出和（或）连续输出；治疗头辐射面积：1.0cm2；输出功率：0~1.0W±20%； 二、电脑中频部分: 载波频率：1.0-8.0KHz±10%每档频率按0.5KHz成阶梯变换。调制频率与波形：频率0-90Hz。波形：方波、正弦波、三角波、梯形波在不同治疗处方中自动变换。电流强度：输出电流不大于40mA，每档按1mA增加或减少 三、处方选择： 两路24个治疗程式键任意选择（其中：A处方为无调制中频处方，其它均为低频调制中频处方）。 四、工作条件 本机可连续工作。仪器安全类型：Ⅰ类BF型。工作环境温度：15-35℃ 。相对湿度：不大于85%。运输、贮存环境温度：-30～50℃。运输、贮存环境湿度：不超过80%。工作电压：220V±10%、50Hz±1Hz。输入功率：不大于100VA。保险丝规格型号：型号:BGDP；规格:F1AL250V。 五、操作显示屏为触摸液晶显示屏，显示屏显示耳道治疗界面。显示屏上下高度可调，上下仰角可调，显示屏可以360度旋转无死角操作。
5 | 医用血液冷藏箱 | 1台 | 3.5 | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电源:198~242V ，电压：（50±1）HZ。 2、容积（L）：368。 3、功率（W）：356。 4、压缩机：采用品牌高效压缩机，EBM风扇电机，节能高效、静音。 *5、高精度微电脑温度控制系统，内置上/下区温度、环境温度、蒸发器温度、运行控制等6路传感器，确保运行状态安全稳定。 *6、数码管数字温度显示，可通过设定使箱内温度保持在4℃±1℃范围内，显示精度0.1℃，且上下点温度可以切换显示，平均温度显示。 *7、回型风道设计，强制风冷循环，全包围进行冷热交换，温度更均衡。 8、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。 *9、搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患。 *10、完善的声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电、高环温报警等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。