## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 智能身高体重检测仪 | 1台 | 3.5 | 1、额定电源：AC 220V±10% 50Hz。 2、额定输入功率：≤30W。 3、测量范围： （1）身高： 70 ~ 200cm，允许误差： +5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm，+10℃ ~+40℃ ±0.5cm。 （2）重量： 5.0 ~ 200kg， 允许误差：±0.1kg。 4、显示屏： （1）单色测量屏6.3英寸。 （2）彩色广告屏8英寸。 5、功能： （1）BMI值计算。 （2）自动热敏打印。 （3）语音提示测量步骤。 （4）语音播报测量结果。 （5）自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作。 （6）提供标准校正工具。 （7）RS-232数据传输。 （8）纬度补偿功能，使体重测量更精确。 （9）采用超声波非接触式测高；优质平衡梁式传感器称重。 （10）超声探头：采用进口超声探头，确保检测结果准确。 ▲（11）网络功能：可连接智众医信数字心内SaaS软件（智慧化高血压诊疗中心）系统。
2 | 智能血压计 | 1台 | 3.6 | 1、测量原理：示波法。 2 、显示屏：LCD显示屏。 3 、测量位置：左右臂均可。 4 、适应臂周范围：17～42cm 。 5 、测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分。 6 、手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7 、测量精度： （1）压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）。 （2）脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）。 8、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。 9 、 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）。 10、平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值。 11、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来。 12、打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图。 13 、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。 14 、抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套。 15 、臂筒组件交换功能 ：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16 、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 17 、用户教育：根据测量结果，显示提示信息。 ▲18、网络功能：可连接智众医信数字心内SaaS软件（智慧化高血压诊疗中心）系统。
3 | 动态血压监护仪 | 2台 | 7.6 | 1、超压保护：安全传感器检测到袖带内压力达到300mmHg时启动安全保护机制，快速排气卸泄压，保护患者安全。 2、产品支持测量过程中自动调整加气压力和排气速度，减少对被测患者的影响，提高测量准确度。 3、血压测量原理： 示波法。 4、测量内容：至少包含血压（收缩、舒张）及脉搏数。 5、智能加压：自动模式下根据已测血压平均值自动加压，在保证测量精度及成功率前提下提高患者舒适性。 6、血压测量范围： 收缩压：60～280mmHg，舒张压：40～160mmHg。 7、脉搏数测定范围：30～200bpm。 8、血压测量精度：±3mmHg。 9、脉搏测量精度：±5﹪。 10、可设置测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟（可随时加入需要的手动测量）。 11、耐久性：≧10万回； 12、超长续航：不超过3节AA碱性电池，可进行≧200次或72小时连续不间断测量，兼顾临床及极端科研要求。 13、存储数据量：可存储≧300套测量数据。 14、产品提供显示屏，至少可显示测量数据及错误代码； 15、设备结构轻巧，主机重量不超过215克（包含电池），减少佩带者负担，提高患者依从性。 16、测量手臂：支持左右臂测量。 17、袖带需匹配不同测量人群，保证测量精度，袖带适合腕周范围：15－36㎝。 18、人体工程学设计：采用扇形袖带设计，防止袖带滑落，提高测量准确性。 ▲19、网络功能：可连接智众医信数字心内SaaS软件（智慧化高血压诊疗中心）系统。
4 | 网络设备系统（医护工作站） | 1套 | 6 | 1、建立检测治疗管理平台：通过统一标准的血压计、血管检测设备、物联网、互联网及医护监控电脑，建立标准化的检测诊疗管理平台。 2、建立综合评估体系：通过智能通讯设备，将采集到的数据信息发送至终端，医生可直接进人电子档案，统一管理资料库系统，全面客观的监测患者的各项指标，可实现更规范化的评估诊疗体系。 3、指导临床工作:医生可通过信息化采集平台更方便、更全面的了解患者数据，并依靠中心系统整理应用手段，给患者提供个性化治疗方案。4、配置：交换机（1台）、身份证读卡器（1台）、扫描枪 （2台）、条码打印机（1台）、网线 （3根）、USB转接口（9针）1个。
5 | 抗血栓压力泵（空气波压力治疗仪） | 2 | 4 | 1.★具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足不同的临床需求 2.★治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min可调 3.手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间 4.充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用 5.支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活 6.★治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择 7.★主机重量≤2.0kg,具有≤4.3英寸彩色触摸屏 8.超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息 9.附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用 10.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示 11.维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测 12.★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全 13.可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作4小时 14.★可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能 15.通过CFDA和CE认证，设备使用寿命为10年
6 | 生物信息反馈灸疗仪 | 1 | 14.8 | 1、工作原理：集传统中医雀啄灸、雷火灸理论、现代医学和量子医学于一体，模拟古代雀啄灸一起一落忽远忽近的施灸原理。 2、作用机理：自动提取使用者心率信号，发出与使用者心率同步的脉动共振光谱与能量。 ★3、产品主要由生物信息反馈系统、光能治疗器、控制面板等组成。 4、脉搏信息采集处理模块 5、使用生物信息脉搏传感器时，光能发生器工作频率与心率同步。 ★6、光谱波长范围0.76µm～1.5µm 7、光能治疗器功率：额定半功率75W 8、工作模式：全功率、全调制 9、光能发生器辐射强度(距离5cm):>0.2(W/cm2) 10、输入功率：≤300VA 11、若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。 12、设备配备万向脚轮。 13、心率同步工作，有利于提高生物能量利用率和转运率。 14、波谱自动拓宽，有利于各种组织的吸收和利用。 15、光谱能量节律与微循环搏动节律一致的共振光谱，有利于改善深部组织微循环。 二、资质要求 1、制造商通过ISO9001质量管理体系认证及ISO13485医疗器械质理管理体系认证
7 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 3.96 | 该仪器为Ⅰ类BF型应用部分，由主机、输出电缆和电极组成。KT-90B型为4路输出，手动选择参数。输出电缆包括电极线，电极包括圆电极和方电极。 1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms，允差±30%。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms，允差±30%。 4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。 5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。 6、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
8 | 下肢关节康复器（CPM） | 1 | 2.5 | 1.电源电压：～220V 2.电源频率：50Hz 3.安全类型：Ⅰ类B型 4.最大负载：20Kg，正常工作不卡滞，往复运行无异常撞击声 5.输入功率（功耗/总功率/额定功率）：≤25VA 6.最大载荷：200N 7.运行模式：可连续运行 8.整机工作噪音 ：≤60dB(A) 9. 脚托板前后翻转角度范围： ≥20° 10.脚托板左右翻转角度范围 ：≥30° 11.时间调节范围： 0min～120min，120min运行误差不大于1min 12.小腿支架长度可调节范围 ≥100mm（350mm-500mm） 13.大腿支架长度可调节范围 ≥90mm（370mm-500mm） 14.大小腿支架之间的夹角运动变化范围 -5°～ 120°，偏差：±20° 15.关节角度变化速度范围 "1-9档，1档为最低速，9档为最高速， 最低速不大于0.05rad/s（2.86°/s）, 最高速不小于0.1rad/s（5.73°/s）。" 16.★具备CFDA注册证（备案） 17.★膝、踝、髋三关节连动功能，运行角度完全符合人体关节运动学原理，可调杆件，适应人群广。 18.★安全性：电源中断又恢复通电后，设备保持在停止状态；具有过载保护功能，超过设定力矩后自动回转，有效防止使用过程中对病患僵硬肢体的拉伤。 19.★数码电路微电脑控制，LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间，全中文动态参数显示，便于临床观察。 20.★具备带液晶显示的手持控制器，手持控制器的显示及按键与主机一致，具有控制设备启动、停止功能。 21.★控制模式有三种：（1）正常模式表示机器按设定数据运行；（2）角度模式表示机器按设定数据运行约每15min后，伸展角度自动减小3°，屈曲角度自动增加3°；（3）速度模式表示机器按设定数22.据运行约每15min后，运行速度自动增加1档，直至9档。 23.★机壳采用进口材料一体成型，机械杆件采用合金，不锈钢制作。