## Sheet1
附件2：
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 呼吸机 | 1台 | 28 | ▲1.1气动电控＋电动电控型呼吸机，优先使用高压气源，实时监测气源压力； 压力不足时，自动切换内置高速涡轮。适用于对成人、小儿、婴幼儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面； 1.2具备＞15英寸彩色电容触控屏，分辨率1920*1080；多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示；具备截屏、录屏存储功能； ▲1.3配置1块电池，支持断电＞140分钟操作，可选配双电池＞280分钟；电池总剩余电量能显示在屏幕上； 1.4可选配顺磁氧监测功能；终生使用，无需更换； ▲1.5潮气量：2ml—4000ml； 1.6配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AMV或ASV）；可选配心肺复苏通气（CPRV）模式、比例压力支持通气（PPS或PAV）； 1.7可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间；具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测； 1.8配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程；配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张； ▲1.9可监测参数＞100小时的趋势图、表分析，6000条报警和操作日志记录； 1.10能够通过4G或WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
2 | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 6 | 1、★液晶显示屏显示加一键飞梭操作；（可提供相关证明文件） 2、★仪器单个通道具有两路电疗输出，一路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作； 3、★主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制； 4、★主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz； 辅极基本频率：4000Hz±10%； 5、主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测 值可在 70～90mAp-p 范围内变化； 辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测 值可在 62～82mAp-p 范围内变化； 6、★输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式； 7、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电刺激模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节； 8、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1； 9、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H； 10、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT； 11、磁场频率为50Hz±2%； 12、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V； 13、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz； 14、磁疗帽有成人款和儿童款供选择； 15、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器； 16、★入选2011版国家中医药管理局推荐目录，可提供证明文件； 17、★本产品取得计算机软件著作权；（可提供相关证书）
3 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 15 | 1. 双通道柜式一体机，由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成； 2. ★仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激； 3. 液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm 4. ★评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估； 5. ★辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz 6. 输出电参数： a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20% b) 主电极开路输出电压：≤150V 7. ★具有五种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式、评估模式 7.1.成人连续模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 7.2.儿童交替模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 持续时间：≥1s 7.3.手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调 7.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5 档可调，即1-5s可调，步距增量1s; 8. ★脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。（可提供相关证明文件） 9． 时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5% 10.设备连续工作时间大于8h 11.★本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）