## Sheet1
附件1：
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 精密注射泵 (单通道) | 3 | 2.1 | (1)速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h (2)预置输液总量范围：0.1-9999.99ml (3)支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； (4)具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式. (5)不小于3英寸屏幕，同屏显示：同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 (6)压力报警阈值至少6档可调，最低75mmHg (7)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (8) 电池工作时间﹥6小时@5ml/h
2 | 精密注射泵 (双通道) | 3 | 2.7 | (1)速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h (2)预置输液总量范围：0.1-9999.99ml (3)支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； (4)具有以下注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；具备联机功能,具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定 (5)不小于3英寸屏幕，同屏显示：同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 (6)压力报警阈值至少6档可调，最低75mmHg (7)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (8) 双通道注射时，电池工作时间﹥6小时5ml/h。
3 | 除颤仪 | 1 | 6.5 | 1.★重量：≤6.2kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。支持中文操作界面。 3.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 4.具备血氧监测和无创血压监测功能(标配) 5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 9.★支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 10.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 11.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 12.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
4 | 加压袋 | 10 | 0.15 | 1,输液加压袋主要用于输血输液时的快速加压输入， 2,具有压力表,方便使用时观察压力。
5 | 手术无影灯 | 2 | 24w | 一、技术要求 1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.★灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。提供第三方证明文件。 3.母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度160,000Lx。 4.20%光柱深度（大光斑）：1300mm。 5.60%光柱深度（大光斑）：700mm。 6.★光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm。 7.★光斑均匀性：d50/d10为60%。 8.★无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。 配置要求 (1)双灯悬吊系统1组 (2)灯头带C臂组件2组 (3)天花吊顶装饰组件1个 (4)LED灯标准安装及服务（全包）1次 (5)LED消毒灭菌手柄2个
6 | 移动式手术照明灯 | 1 | 6w | 技术要求： 1.采用 LED 冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。 2.中置手柄可耐受 134℃、205.8kPa 的高温高压蒸汽灭菌。 3.采用进口 LED 灯泡，灯泡寿命≥60000 小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。 4.灯头最大照度 130,000lux。 5.无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术 照度，提升手术效率。 6.控制面板具备亮度提示和调节功能，照度 10 级可调。 7.内置电池，可以满足10小时连续照明需求。 8.推车握把式手柄设计，更符合人体工程学，4个可刹车万向大脚轮，方便移动。 9.配置如下: (1) 灯头带C臂组件 1个 (2)LED消毒灭菌手柄 1个 (3)LED 灯标准安装及服务（全包）1 套 (4)高效电池1块
7 | 便携式监护仪 | 1台 | 2.5w | 1. 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关EN1789，EN13718转运标准。 2. 屏幕>5英寸彩色触摸显示屏，像素1280*720,屏幕亮度根据环境自动调节。 3. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 4. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 5. 整机无风扇设计。 6. 工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。 7. 内置锂电池供电，支持6小时的持续监测。 8. 支持3/5/6导ECG，PR，RESP，SPO2，NIBP和2通道TEMP监测。 9. 转运监护仪支持插入同品牌床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。能与同品牌的监护仪信息互联。 10. 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 11. 提供25种心律失常事件的分析。 12.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 13.120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 14. 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 15. 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。
7