## Sheet1
附件2
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
裂隙灯显微镜 | 1 | 3 | 类型:带交角型双目镜筒的伽利略放大型 改变倍率形式:转鼓式5级变倍 目镜:12.5x 总倍率: 6.4x 10x16x 25.6x 40x 视场: φ33mm φ22.5mm φ14mm φ8.8mm φ5.5mm 瞳距调节范围: 55mm -72mm 屈光度调节: -5D-·5D 裂隙宽度: 0mm - 14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形) 裂隙长度: 1mm -14mm连续可调 光斑直径: φ14mm φ10mm φ5mm φ2mm φ1mm φ0.2mm 裂隙角度: 0°- 180°由垂直到水平方向连续可调 裂隙倾斜: 5°10° 15° 20°四档 滤色片: 无色片、隔热片、减光片、无赤片、钻兰片 照明灯泡: 12V 30W 卤钨灯泡 基座前后移动: 90mm 基座左右移动: 100mm 基座前后左右微动: 15mm 基座上下移动: 30mm 鄂托部上下移动: 80mm 固视灯: LED
全自动电脑验光仪 | 1 | 6 | 测量原理：哈特曼波前传感技术，人眼波前像差图显示 测量模式：屈光度测量模式，角膜曲率/屈光度，角膜曲率模式 屈光度：顶点距里 0.0mm，12mm，13.5mm，15mm 球镜度：-30.00~+25.00D（VD=12mm，0.12或0.25D） 柱镜度：0.00~+/-12.00D（0.12或0.25D） 轴位：1~180°（步长1°） 柱镜符号：-，+，-/+ 瞳距：10~85mm 最小瞳孔直径：2.0mm 曲率半径：5.0~13.00mm 角膜屈光度：33.00~67.50D 角膜散光：0.00~-16.00D（0.05/0.12/0.25D） 角膜直径：2.0~14.00mm 操作方式：自动追踪，自动对焦，自动测量，自动转换左右眼 传输方式：可通过蓝牙/无线/有线，连接小亿国眼健康筛查系统，上传数据。 显示器：可360度旋转10.1英寸可触摸彩色液晶显示器 打印机：热敏打印机 扫码盒：用扫小亿国眼健康筛查系统二维码
自动煎煮机（JZY-10-5型） | 2 | 8 | 规格及参数： ★1、煎药锅容量：5000ml ★2、煎药锅数量：10个 3、一次煎药量：1~5付（可同时处理10个中药处方） ★4、煎药锅尺寸：Φ190×240mm 5、额定电压：220Ｖ±10%,50/60HZ ★6、总 功 率：7500W ★7、煎药锅的功率：武火750W 文火350W 8、煎药时间设定：武火时间：1—99分钟、文火时间：1—99分钟 9、工作方式： 电脑程序控制，武火、文火自动转换，单锅控制，根据需要选择工作锅数； 10、储物柜尺寸： 长×宽×高（mm）1050×580×430 11、台面尺寸： 长×宽（mm）1540×662 12、整机尺寸： 长×宽×高（mm） 1540×662×860 13、整机重量： 75公斤 14、整机材料： 不锈钢 15、每付中药用电量：0.08度—0.12度—0.24度（0.08度为同时煎三付中药，0.12度为同时煎两付中药，0.24度同时煎一付中药）
手术无影灯 | 2 | 24 | LED手术无影灯招标参数 1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.★灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数≤20%。（提供证明文件）。 3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。 5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。（提供证明文件） 6.灯最大中心照度160,000lx，检测结果不低于150500lx。 7.20%光柱深度（大光斑）实测值不小于1190mm。 8.60%光柱深度（大光斑）实测值不小于620mm。 9.★光斑直径可以调节，灯均满足最小光斑直径d10实测值小于150mm，最大光斑直径d10实测值大于215mm。（提供省级医疗器械检测机构出具的检验报告） 10.★光斑均匀性：d50/d10实测值≥56%。（提供省级医疗器械检测机构出具的检验报告） 11.深腔照明率≥100%。 12.偏置单遮板无影率≥80%。 13.显色指数（Ra）≥95。 14.光源功率≤30W，节能环保。 15.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 16.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统，提供彩页证明。 17.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 18.基本配置 双灯悬吊系统1套 灯头带C臂组件2套 天花吊顶装饰组件1个 LED灯标准安装及服务（全包）1套 LED消毒灭菌手柄2个
移动式手术照明灯 | 1 | 6 | 一、技术要求： 1.采用 LED 冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。 2.★灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≤37.5%)。 3.中置手柄可耐受 134℃、205.8kPa 的高温高压蒸汽灭菌。 4.采用进口 LED 灯泡，灯泡寿命≥60000 小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。 5.灯头光源功率≤65W。 6.灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx） 7.灯头最大照度 130,000lux。 8.光斑直径≤220mm。 9.深腔照明率≥100% 10.聚焦深度≥1200mm 11.色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96 12.色温 4350K。 13.单遮板无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥55% 14.双遮板无影率≥50%，双遮板深腔无影率≥50% 15.★照度达到中心照度 50%区域的光斑分布直径 d50 应不小于对应光斑 d10 的 50%，既 d50:d10≥50%。 16.无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术 照度，提升手术效率。 17.控制面板具备亮度提示和调节功能，照度 10 级可调。 18.★内置电池，可以满足10小时连续照明需求。 19.推车握把式手柄设计，更符合人体工程学，4个可刹车万向大脚轮，方便移动。