## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
眼科AB型超声诊断仪 | 1 | 13 | B超： ※15寸液晶显示器，8种彩色编码 扫描角度：53°，进口换能器。 扫描方式： 数字高精度电机驱动扇扫探头 超声工作频率：10MHz ※探测深度：34mm-60mm可变 ※TGC：—30dB—0 dB动态范围，五段调节 显示模式：B，B+A，B+B，A ※可变延时深度：不小于0 mm—15 mm ※B超图像轴向分辨力：≤0.4mm ※B超图像纵向分辨力：≤0.2mm 图像存储容量：8幅 动态回放：5.6秒/56幅，循环或单幅播放 图像灰阶：256级 测距：多组电子游标测距，精度不低于±0.25 mm 面积：任意面积测量，精度不低于±0.0625 mm2 A超： ※生物测量精度：≤±0.06mm，进口A超探头 超声工作频率：10MHz，固体探头（进口）内置发光管 ※测量范围（AL）：16 mm—40 mm ※五点标注测量：B超下可变声速的生物测量 ※测量方式：浸润式/接触式 测量参数：角膜厚度，前房深度，晶体厚度，玻璃体长度，自动计算标差、平均值及分析统计 测量模式：正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼等自动测量及手动测量，特殊眼含多种人工晶体眼、硅油眼等。 人工晶体计算公式：SRK-Ⅱ，SRK/T，BINKHOST-II， HOLLADAY，HOFFER-Q，HAIGIS等任意两组公式可对比计算，同时显示自动测量+组平均，随附波形；可长期保存50组A超测量结果；可保存四组人工晶体常数。 ※独立的影像工作站系统
十八导数字心电图机 | 1 | 9.3 | 1.▲采集模式：支持18导联同步采集，兼容15/12/9导联采集模式； 2.▲导联：支持Cabrera、NEHB导联体系； 3.输入阻抗：≥100MΩ； 4.▲频率响应：0.01~350Hz (-3db)； 5.▲耐极化电压：>±1000mV； 6.▲噪声电平：≤9µV（峰-谷值）； 7.时间常数：≥5s； 8.▲共模抑制比：>115dB (滤波关闭)，>137dB(工频滤波开启)； 9.输入回路电流：≤0.01µA； 10.A/D 转换：24 位； 11.▲灵敏度：：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10 mm/mV、自动（AGC），误差范围≤±2%； 12.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s，误差范围≤±2%； 13.▲抗干扰滤波器：交流滤波50/60Hz；肌电滤波：20/25/30/35/40/45Hz；基线滤波：0.05/0.16/0.25/0.32/0.5/0.67Hz；低通滤波：75/100/150/270/300/350Hz； 14.显示屏：≥10.1英寸彩色液晶显示屏，屏幕支持0~90°翻转，具有屏幕背景网格显示； 15.▲标配触摸屏和物理全键盘，支持中英文输入，自带五笔和拼音输入法； 16.▲主机重量≤3.8kg，具备便携式提手； 17.▲支持自动模式、手动模式、RR模式、节律模式； 18.支持预采样、实时采样、触发采样、周期采样； 19.支持5-300s波形记录、冻结与回放； 20.▲内置热敏打印，支持卷纸和折叠纸，宽度为210mm； 21.支持直接外接USB打印机打印A4纸心电图报告，可在无网格纸上打印网格； 22.支持网络打印； 23.▲支持3×6、3×6+1R、3×6+3R、18×1、3×5+1R、12×1、9×1等不少于28种报告显示和打印格式； 24.本机内置存储不少于1000例，支持SD卡和U盘导入和导出数据； 25.▲内置扫描模块，支持外接条码扫描枪输入患者信息； 26.▲外部接口：USB接口x2，18导导联线接口x1，SD卡卡槽x1，有线网络接口x1； 27.支持身份证阅读器、条码扫描枪、U盘、打印机、SD卡、键盘等多种外设； 28.支持5种QTc校正公式，2种电轴计算方法；【提供软件界面截图】 29.支持通过HL7、HTTP、WebService等方式查询患者预约信息； 30.▲支持PDF、JPG、DICOM、BMP、EM-XML、FDA-XML、SCP、BKG等多种格式； 31.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印； 32.内置WiFi和网口，支持无线和有线联网功能； 33.支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台；
心肺复苏机 | 1 | 16 | 1. ▲电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题； 2. ▲标配2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作90分钟以上，更换任一电池时不中断按压 3. 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作 4. 设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压 5. ▲标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生 6. ▲启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位 7. ▲整机重量（含电池及背板）≦9kg； 8. 在线充电时同时进行按压操作 9. ▲彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.2英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作，灵活方便 10. 按压深度：30~52mm或高于此范围，连续可调 11. 按压频率：每分钟按压110次 12. 按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式 13. 按压/释放比：1:1 14. 电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警 15. 报警静音时间：≤120s 16. 快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率 17. 具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用 18. ▲CPR模式：有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能 19. 安全要求：符合国家标准GB 9706.1-2007 20. ▲生物相容性：符合国家标准GB/T16886的要求 21. ▲产品通过国际CE认证，提供认证证书 22. 设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合 23. 配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用
超声骨组织手术设备 | 1 | 5 | 一、主要技术参数： 1. #电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz 2、最大输入功率：170VA 3. 工作尖尖端主振幅：20~200μm 3. 工作尖尖端横向振幅：＜5μm 4. 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz 5. 保险丝：2×T1.6AL 250V 6. #蠕动泵流量：30~110mL/min 7. 导出的输出声功率：200~490mW 8. 主声输出面积：<10 mm2 9. 次级横振声输出面积：<20 mm2 10.#主机重量：2.6 kg #11. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 12.脚踏防水等级：IPX8 13.可反复高温高压灭菌的供水泵管； 二、功能简介： 1.#全新7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI一目了然。 2.选择性切割识别，以微米切割，手术精确。 3.快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。 4.微动力系统，引领微创潮流。 5.经典故障报警，为安全保驾护航。 6.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 7.静音泵供水系统，衬托舒适体验。 8.10档功率控制，每档功率对应骨密度。 9.10档水量控制，直接显示输出流量速度数值 10.一键增强，瞬时提高当前功率25%。 11.双模式输出选择，自由调整切割效果。 12.具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。 13.一键控制手柄灯光开关。 14.具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。 15.手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。 三、主要配置： 手柄：接插式手柄（带光）3支； 多功能脚踏； 工作尖：共25枚: SS2工作尖3枚、SS18工作尖2枚、SS1工作尖1枚、SS4工作尖1枚、SS5工作尖1枚、SC1工作尖1枚、SL3工作尖1枚、SC5工作尖1枚、SC8工作尖1枚、SS9工作尖1枚、SS19L工作尖1枚、SS19R工作尖1枚、SL2工作尖1枚、SL4工作尖1枚、SL6工作尖1枚、SL17工作尖1枚、SE5工作尖1枚、SE7工作尖1枚、SE8工作尖1枚、SE9工作尖1枚、SS8工作尖1枚、SP7工作尖1枚
根管预备机 | 4 | 0.68 | 主要技术参数 电源输入 AC100--240V,50/60Hz,800mA Max 电源输出 15.0V/1.6A 手柄电池 3.7V/1200mAh 可充电锂电池 底座电池 11.1V/2600mAh可充电锂电池 转速 100--1200rpm 扭矩 0.4--5.0Ncm 主要配置 1、底座 1个 2、手柄 1个 3、弯手机 1个 4、注油嘴 1个 5、电源适配器 1个
高速手机（仰角手机） | 3 | 0.3 | 高速手机技术参数要求 1 外观描述 不锈钢一体式机头，钛涂层机身 2 机头尺寸 45度阻生齿头，尺寸为Φ10.2×13.2 3 轴承 国际知名品牌 4 内部结构 手机风轮组件为开放式组件 5 出水形式 三孔喷水 6 卫生系统 三孔防回吸 7 取针方式 按压式换取车针 可兼容使用多个品牌的相应ISO标准杆车针，工作时夹具对车针的夹持力≥28N。 8 尾部设计 四孔固定接头 具有水路防回吸功能，防止交叉感染 9 工作气压 0.22-0.25MPa 10 耗气量 30-36L/min 11 机芯动平衡 ≤150µg 12 径向跳动量 ≤0.01㎜ 13 转速 310,000-400,000转/分钟 14 切削力 径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg 15 噪音 ≤55dB 16 其他描述 在水压为200kpa时，冷却水流量90-110mL/min 17 可进行135度高温高压消毒 18 质保一年
高速手机 | 17 | 1.19 | 高速手机技术参数要求 1 外观描述 不锈钢一体式机头，钛涂层机身、防滑设计 2 机头尺寸 中头 Φ11.3×13.8 3 轴承 知名品牌陶瓷球形轴承 4 最大扭力 ≥20W 5 内部结构 手机风轮组件为开放式组件 6 出水形式 四孔喷水/雾化 7 卫生系统 零回吸 8 取针方式 按压式换取车针 9 夹持方式 三瓣簧 ,越转越紧 10 尾部设计 四孔固定接头 具有水路防回吸功能，防止交叉感染 11 工作气压 0.25-0.30MPa 内部恒压系统 12 耗气量 30-36L/min 13 机芯动平衡 ≤150µg 14 径向跳动量 ≤0.01㎜ 15 转速 310,000-400,000转/分钟 16 切削力 径向≥1.1Kg 轴向≥2.0Kg 17 噪音 ≤55dB 18 其他描述 在水压为200kpa时，冷却水流量90-110mL/min 19 可进行135度高温高压消毒 20 质保一年