## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
膏方浓缩机 | 1 | 3.5 | 1.规格及参数：A.电压：220V;B.功率：5000W;C.容量：60L;D.蒸发量：10L;E.重量：60kg;F.尺寸：69*53*150cm; 2.电磁加热常压提取方式，电能利用率高 3.蒸发浓缩速度快，每小时可蒸发10升左右的水 4.电动搅拌装置代替人力，均匀搅拌不粘锅 5.可以用作高倍浓缩机，收膏浓缩机使用 6.采用可拆卸式搅拌装置，搅拌器可以快速拆卸，电脑面板控制，可调节搅拌速度、搅拌时间、搅拌温度，火力大小 7.配备后置水蒸气收集器 8.配备四个万向移动脚轮，方便机器移动
粉剂包装机 | 1 | 3.0 | 规格及参数： ▲1.封口样式：三边封 ▲2.竖封长度：25CM ▲3.设计膜宽：12cm和24cm ▲4.包装范围：10-500克 5.重量：80kg 6.机器结构：电动 7.电压/功率: 220V/700W 8.赫兹：50HZ 9.精度：±2克 10.外型尺寸：56*78*165CM（长宽高） 11.包装速度：5-12包/分
多普勒血流探测仪 | 1 | 2 | 1.适应范围：适应于检测心率及外周血管的血流速度。 2.探头的工作频率为8.192MHz； 3.血流速度的显示范围为0cm/s—160cm/s； 4.探测深度：探头最大探测深度≥10mm； 5.心率的显示范围为40bpm—240bpm； 6.声输出参数：峰值负声压不超过 1Mpa，输出波束声强不超过20mW/cm2，空间峰值时间平均声强不超过 100mW/cm2；
震动排痰机 | 1 | 5 | 1. 供电电源： 100-240V~，50/60Hz 2. 振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节 3. 振动压力： 0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节 4. 振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa 5. 定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节 6. 人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等） 7. 患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护 8. 背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具有检测报告） 9. 背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染 10. 信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作
电子内窥镜图像处理器 | 1 | 2 | 1、支持图像信号处理，内置ISP的曝光、增益、去噪、锐化参数调试，自动白平衡； *2、支持NPU图像显示； 3、支持多屏异显； *4、支持QT5.12以上高级图形界面交互； *5、支持4K60帧视频解码； *6、具有4核双路图像处理能力； 支持医用手套全触摸控制操作，触控反应灵敏高效且清洁方便 7、支持拍照、录像、图片、视频回放 8、具有冻结、解冻、LED调光功能，可进行亮度、对比度调节设置及白平衡 9、设置功能 具有基础设置、屏幕设置、系统设置、系统日期时间及中英文设置 10、内置病人信息管理系统 支持患者信息管理和患者文件管理，一键实时存储高清手术图片及视频，主机系统内置32G 存储 11、进行访问控制 设备维护人员可以使用密码访问系统设置界面，进行软件升级、查看系统信息 *12、具有实时监测心率和血氧功能 13、USB接口*.2，支持文件拷贝、软件升级 14、常规内镜MIP接口1个，支持16W像素图像采集 15、HDMI接口1个，HDMI接口支持外扩显示器、 16、电源接口1个，适配器DC12V，5A，60WMA
电子输尿管肾盂内窥镜 | 10 | 7.8 | 一、采用白光双LED发光； 二、器械通道孔径：≥1.2mm 三、手柄与镜体同轴性为：1:1 四、视场角120°； 五、视向角:0°(直视)； 六、插入管外径不超过8.4Fr 七、图像传感器：采用高清电子成像技术摄像头采用 CMOS 芯片，且要求具备≧16万像素； 观察景深:3mm~50mm； *八、软性工作管，工作管前端可控制弯曲，双向弯曲度≥300°； 九、在距离5mm处，中心分辨率不低于7线对/毫米；边缘分辨率不低于中心分辨率的 90%； 十、在Wp的90%视场处的照明镜体光效ILeR≥0.52； 十一、在距离5mm处，光最低照度不低于500Lux； 十二、产品信噪比为36dB。 十三、镜子可使用5次，环氧乙烷灭菌。 *十四、弯曲半径≤1cm。 *十五、在380-780nm，此波段光谱能量占总光谱能量的90%。 *十六、在照度均匀场景下，图像亮度均匀性0.8。 *十七、图像动态范围70 dB。
电动起立康复床（电动病床） | 1 | 9.8 | 规格及参数： 1.床体尺寸(无床垫）：2150x1020x(520-760)mm 2.床垫平台尺寸：1950x900mm 床垫尺寸：1950x900x50 3.▲床下框离地间距：140mm 方便移位机的使用 4.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动 5.▲配备手控板和护士控制板，护士控制板有一键式背膝联动控制功能， 带整体功能锁定的装置 6.靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置 7.▲床体前方框架开叉结构 8.▲6个超级静音电机控制床体升降及角度调节 9.配备耐用的IV 输液架，两侧共6个引流挂勾 10.配备蓄电池，可在断电状态下继续工作 11.▲直立状态，腿部变形设计,第五轮设计防止移动偏位,站立使用状态下 自动移至床体两侧，复位后外展框架自动回位 12.靠背角度：0-75度,±5度 13.曲腿角度：0-35度，±5度 14.▲特伦德伦伯卧位0-13度 反特伦德伦伯卧位:-13°-0度 15.▲直立倾斜角度：0-85度，±5度 16.工作承重：250kg，倾斜装载重量：175kg，最大用户重量：175kg 17.电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A 18.额定负载最大10%，连续使用2分钟，间隙18分钟后再操作 19.安全标准BS EN 60601-1:2006 BS EN 60601-2-52:2010 20.电磁兼容标准BS EN 60601-1-2:2002 21.防水等级IPX4 22.▲产品具有CE,FDA证书 23.脚托板安全工作载荷不小于1500N，绑带安全工作载荷不小于500N（提供省级或第三方检测报告） 性能及特征： 性能：六功能直立电动病床，适用于一些长期卧床或者不方便转移及重症患者进行早期站立训练，有效预防并发症，加速患者康复进程。适用场所:ICU病房、神经内科、心内科、心外科、康复医学科、呼吸科。 特征： 1.配备手控面板和护士控制板，带整体功能锁定的装置 2.电动调节靠背角度、床体高度和膝盖折角以及倾斜角度 3.一键式调整背膝联动体位 4.靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置 5.床头尾板可拆卸;护栏可上下移动 6.可伸缩第五轮用于控制牵引力和转弯 7.高密度聚氨酯防水防霉床垫 8.ABS塑料底底盘和中央制动系统 9.多节段自由调节体位，实现心肺复苏、半卧位、坐姿、直立
电动站立床 | 2 | 9.6 | 规格及参数： 1.床面尺寸：194*64*(57-104) cm 1.可升降高度：57-104cm 3. 净重95kg 4. 动态承重≧175kg 5. 电压：220V~50HZ 6. 直立倾斜角度：-2度到+85度 7. 电机调节时间：35-40秒 8. 足部可以上下调节，调节角度-10度到+20度 ※9. 床面头部段位可调节，可调节角度0°-75°，且有锁定保护装置； ※10. 床面皮具专业医用PVC，耐磨次数≧30000次，国际BS5852阻燃标准， 耐酒精，消毒液，防霉抗菌； 11. 海绵厚度≧5cm 密度≧36g/cm³ ※12. 底框架离地面空间≧14cm，留有转运车操作空间 ※13. 双电机，智能联动电机设置，推力≧6000N 14．静音脚轮，直径≧13cm，带锁定装置； 15．加宽绑带，膝盖部位包裹设计； 16. 可调节训练平台； ※17. 有医疗器械注册证，CE证书 ，FDA证书； ※18、独特的床尾两侧固定脚钉设计，减轻前轮的承载压力 性能及特征： 性能：主要应用于神经系统失控引起的下肢无力、疼痛、的患者辅助训练达到康复目的;为偏瘫、截瘫及脑外伤等重症患者提供恢复站立训练，也可用于长期卧床的患者，防止起身时产生体位性低血压。 特征：1.双电机控制床体升降及倾斜操作 2.通过手控面板来操作床体的高度和直立的角度 3.配备倾斜角度尺，康复训练更直观 4.优质OT工作台、固定绑带，给患者更安全、舒适的体验 5.头孔塞设计，患者治疗更舒适 6.背部可调节角度，有安全锁定装置 7.医用电机，低噪音，稳定性强 8.床面材质:高品质耐用易清洗的医用PVC，高密度海绵，更加环保健康
全身功能康复训练器（四肢联动训练器） | 1 | 8.9 | 规格及参数： 1、外形尺寸：1500*870*1226mm 2、产品净重：71.5kg 3、最大承重量：136kg 4、坐垫高度可调，适用不同身高人群使用 5、內磁阻力系统/7KG级别，20档阻力可调 6、黑色PU仿皮坐垫及靠背，扶手握套为PVC浸塑 7、可显示时间、距离、卡路里、次数、心率、年龄等 8、显示屏尺寸：280*245 9、AC:100-240v 性能及特征： 全身功能康复训练器是一款用于全身功能康复训练的设备，可同时进行上下肢的主动运动训练，可实现上肢带动下肢，健侧带动患侧，一侧带动三侧的运动模式，有效提高患者全身功能及协调性。 1、适用于全身功能运动训练 2、可四肢联动、也可以上/下肢单独运动模式 3、可显示时间、距离、卡路里、次数、心率、年龄功能参数 4、20级阻力可调，内含7kg级别的内磁阻力系统 5、设备承重量136kg 6、采用黑色PU仿皮座位及靠垫，扶手握套使用PVC塑浸塑