## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
多普勒血流探测仪 | 1 | 2 | 1.适应范围：适应于检测心率及外周血管的血流速度。 2.探头的工作频率为8.192MHz； 3.血流速度的显示范围为0cm/s—160cm/s； 4.探测深度：探头最大探测深度≥10mm； 5.心率的显示范围为40bpm—240bpm； 6.声输出参数：峰值负声压不超过 1Mpa，输出波束声强不超过20mW/cm2，空间峰值时间平均声强不超过 100mW/cm2；