## Sheet1
附件2：
河池市中医医院院内采购医疗设备维保服务技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 服务要求
医院磁共振、数字减影血管造影机维保服务 | 1年 | 12 | 对医院磁共振、数字减影血管造影机进行维护、检修、保养等服务。 （1）对设备进行预防性保养：制定详细计划，提供每台设备一年4次预防性保养，按厂家标准执行，包含保养所需耗材，每次保养工作后出示机器的保养报告和机器评估报告。 （2）对设备进行安全检查：提供每台设备一年4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。 （3）工时：合同期内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。 （4）技术支持：工程师7X24小时在线技术支持，节假日不休，提供电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合医院开展工作。 （5）现场故障响应时间：接到医院第一次故障报修电话，立即响应，即时制定维修方案，工程师12小时内到达现场提供现场优质服务。 （6）开机率：合同期内，保证机器的开机率≥95%（按一年365天计算，即每年不超过18.5天），每年计算一次（因医院原因造成的停机时间不计算入内）。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长10天。 （7）备件：合同期内，更换问题备件由医院承担，供应商提供与西门子厂家采购DSA球管进货合同证明，用于证明供应商进货渠道是原厂及提供备件为原厂备件。 （8）质量保证：合同期内，保证以上机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）。 （9）磁共振液氦：合同期内，液氦水平低于65%，需要添加液氦的费用由医院承担。 （10）其他：不包含MRI设备附属的水冷机、精密空调、高压注射器、打片机、叫号系统等非原厂系统部件。
奥林巴斯CV290电子支气管镜整机维保服务 | 3年 | 14万 | 1 服 务 期 内 提 供 所 有 零 备 件 的 维 修 、 更 换 服 务 。 2 所 有 更 换 的 零 件 保 证 为 全 新 、 原 厂 生 产 零 件 ， 保 证 其 安 全 合 法 性 和渠道 正 规 性 并 优 先 运 送 零 配 件 进 行 维 修 （需提供原厂授权书、报关单等）。 3 更 换 的 零 配 件 保 修 时 间 为 半 年 。 4 提 供 定 期 点 检 服 务 ， 至 少 3 个 月 1 次 点 检 服 务 。 5.提 供 备 品 :维 修 时 间 超 过 3 个 工 作 日 提 供 原厂 同 类 性 能 设 备 的 备 品 6. 维 修 响 应 时 间 ： 6.1响 应 时 间 不 超 过 2 小 时 ， 需 要 上 门 服 务 的 5 小 时 内 上 门 。 6.2在 零 件 齐 备 的 情 况 下 ， 保 证 48 小 时 内 完 成 小 故 障 维 修 ， 小 故 障 维修 内 容（ 喷 嘴 维 修 、角 度 调整 、更 换 弯 曲 橡 皮 、更 换 按 钮 、角 度 轮 更 换 等 ）。 6.3 在 零 件 齐 备 的 情 况 下 ， 保 证 15 个 工 作 日 内 完 成 大 维 修 。