## Sheet1
附件1：
河池市中医医院院内采购医疗设备需求技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
口腔综合治疗台 | 7 | 49 | 1.具备CFDA和FDA认证。 2.环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。 3.牙椅注册使用期限＞12年。 4.口腔灯： LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节；色温最大值≥5200k，最小值≤3150k。 5.牙科椅：整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160kg，可承受＞160kg*4的载荷试验（需提供投标产品生产厂家提供的证明牙椅承重能力的第三方检测报告）；靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺；坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉；免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁，牙椅皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ASTM G21-96（2002）标准，防霉效果为“不长菌落”；参照ISO 22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%（需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告）； 弯板采用精密铝合金铸造工艺；座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作，医生侧的扶手可向前翻转≥150°，便于患者上下牙椅；防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，无顿挫感；牙科椅具备开机自检功能、紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置、机椅互锁等功能； 6.一键全自动消毒；下挂式器械盘，工具台面：长度：460mm，宽度：370mm，配置≥15功能按键的控制面板和防滑透明硅胶软垫、低压24伏观灯等；手机具有防回吸功能； 7.侧箱体可向外旋转45度，可旋转≥90°的可拆卸玻璃痰盂缸；配有消毒挂架，并具有2个三用枪插孔和4个手机管插孔，强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，双水瓶配置，水瓶容量＞2L，优质水气管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。 8.配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。 9.优质水气管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀。10.双关节助手杆，双关节可单独进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作。 11.配置清单:感应LED冷光灯1套、病人椅1套、下挂式医生工作台1套、智能控制系统及轻触式控制面板1套、高低速手机管线 1套、一键全自动消毒系统1套、可旋转45度侧箱 1套、内置热水系统 1套、三用枪 2套 纯净水系统 1套、消毒水系统 1套、可拆卸玻璃痰盂缸 1套、自动定量给水系统1套、助手挂架带控制面板 1套、强弱吸系统1套、地箱1 套、多功能脚踏1套、医师椅1套、内置洁牙机 1套、护士椅1套。