## Sheet1
附件4：河池市中医医院MR、CT等放射设备年度维保采购前市场调研参数表（模板）
采购项目名称 | 数量 | 服务要求
医院磁共振维保服务 | 1台 | 对医院磁共振进行维护、检修、保养等服务。 （1）对设备进行预防性保养：制定详细计划，提供每台设备一年4次预防性保养，按厂家标准执行，包含保养所需耗材，每次保养工作后出示机器的保养报告和机器评估报告。 （2）对设备进行安全检查：提供每台设备一年4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。 （3）工时：合同期内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。 （4）技术支持：工程师7X24小时在线技术支持，节假日不休，提供电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合医院开展工作。 （5）现场故障响应时间：接到医院第一次故障报修电话，立即响应，即时制定维修方案，工程师12小时内到达现场提供现场优质服务。 （6）开机率：合同期内，保证机器的开机率≥95%（按一年365天计算，即每年不超过18.5天），每年计算一次（因医院原因造成的停机时间不计算入内）。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长10天。 （7）备件：合同期内，更换问题备件由医院承担。 （8）质量保证：合同期内，保证以上机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）。 （9）磁共振液氦：合同期内，液氦水平低于65%，需要添加液氦的费用由医院承担。 （10）其他：不包含MRI设备附属的水冷机、精密空调、高压注射器、打片机、叫号系统等非原厂系统部件。
DR（悬吊式） | 2台
DR（立式） | 2台
DR（车载式） | 2台
乳腺机 | 1台
CT（64排） | 1台
CT（16排） | 1台
小C臂X光 | 2台
口腔X光 | 1台
牙片机 | 1台