## Sheet1
河池市中医医院MRI、CT、DR设备维保服务采购需求
采购项目名称 | 维保期限 | 设备名称 | 数量 | 服务要求
河池市中医医院MRI、CT、DR等医疗设备维保服务项目 | 1年 | MRI | 1台 | 一、磁共振（1台）设备技术保服务要求： （一）、保修范围： 磁共振整机技术保范围内含硬件及软件紧急维修，系统部件技术保修服务，设备定期保养以及开机保障，技术保范围内保证设备正常运转，保证年开机率大于95%；磁共振设备其他附属的水冷机、精密空调、高压注射器、打片机、叫号系统等非原厂系统部件不在维保范围。 （二）、维修服务的具体要求： 1、预防性保养：服务期限内，成交供应商制定详细计划，每年每台设备各提供不低于4次预防性保养，按厂家标准执行，包含保养所需耗材，每次保养工作后出示机器的保养报告和机器评估报告。 2、安全检查：服务期限内，成交供应商每年每台设备各提供不低于4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。 3、工时：服务期限内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。 4、技术支持：服务期限内，工程师7X24小时在线技术支持，节假日不休，提供电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合采购人开展工作。 5、现场故障响应时间：服务期限内，接到采购人第一次故障报修电话，立即响应，即时制定维修方案，工程师12小时内到达现场提供现场优质服务。 6、开机率：服务期限内，保证以上机器的开机率≥95%（按一年365天计算，即每台设备每年开机时间不低于347天），每年计算一次（因采购方原因造成的停机时间不计算入内）。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长10天。 7、配件：服务期限内，免费更换价值5000元内配件（含5000元，以设备厂家或其代理商报价为准），配件价格在5000元以上的（以设备厂家或其代理商报价为准）由采购人承担。 8、在服务期限内，如有设备软件升级项目，免费提供，系统软件升级与厂家同步。 9、质量保证：服务期限内，成交供应商须保证机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）。 10、磁共振液氦：合同期内，液氦水平低于65%，需要添加液氦的费用由采购人承担。 11、其他：不包含MRI设备附属的水冷机、精密空调、高压注射器、打片机、叫号系统等非原厂系统部件。 二、DR（6台）、乳腺机（1台）、64排CT（1台）、16排CT(1台)、小C臂X光（2台）、口腔X光(1台)、牙片机（1台）设备技术保服务要求： （一）、保修范围： 整机技术保范围内包含每年每台设备各四次保养，不限次数，免费现场维修人工费、差旅费及故障诊断费用，包含价格在5000元以(含5000元，以设备厂家或其代理商报价为准）下配件。其他附属设备不含（如稳压柜、激光相机等第三方生产产品）。 （二）、维修服务的具体要求： 1、预防性保养：服务期限内，供应商制定详细计划，每年每台设备各提供4次预防性保养，按厂家标准执行，包含保养所需耗材，每次保养工作后出示机器的保养报告和机器评估报告。 2、安全检查：服务期限内，成交供应商每年每台设备各年4次安全检查，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。 3、工时：服务期限内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限，享受优先派工。 4、技术支持：服务期限内，工程师7X24小时在线技术支持，节假日不休，提供电话服务，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，全力配合采购方开展工作。 5、现场故障响应时间：服务期限内，接到采购方第一次故障报修电话，立即响应，即时制定维修方案，工程师12小时内到达现场提供现场优质服务。 6、开机率：服务期限内，保证以上机器的开机率≥95%（按一年365天计算，即每台设备每年开机时间不低于347天），每年计算一次（因采购方原因造成的停机时间不计算入内，比如采购方断电、断网等）。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长10天，以此类推。 7、配件： (1)服务期限内，免费更换价值5000元内配件（含5000元，以设备厂家或其代理商报价为准），配件价格在5000元以上的（以设备厂家或其代理商报价为准）由采购人承担。 (2)保证供货渠道通畅、快速，仓库备件充足并在采购方确认供货的前提下，24小时内供应到位。仓库不足，调度备件最长不超过5个工作日。 (3)保证更换配件后的设备性能和参数与故障前一致。 (4)更换球管(属于II类医疗器械管理)，须提供全新球管，提供注册证、报关单(如进口的，须提供)等合格合法证明材料。 (5)更换后的旧备件，供应商实行回收。 8、质量保证：服务期限内，成交供应商须保证以上机器的运行质量及图像质量达到厂家标准，按照厂家标准定期进行调校/校正（不在保修范围内的部件造成质量不达标除外）。
|  | DR（悬吊式） | 2台
|  | DR（立柱式） | 2台
|  | DR | 2台
|  | 乳腺机 | 1台
|  | CT（64排） | 1台
|  | CT（16排） | 1台
|  | 小C臂X光 | 2台
|  | 口腔X光 | 1台
|  | 牙片机 | 1台